YDTD系列

医用超声波清洗机

使

用

说

明

书

宁波新芝生物科技股份有限公司

产品备案号：浙甬械备20150189号

生产备案号：浙甬食药监械生产备20150052号

地址：宁波市国家高新技术区木槿路65号    邮编：315013

电话：0574-87134807  87133995

传真： 0574-87113393

网址：www.scientz.com            E-mail:zhf@scientz.com

一、概述

新芝系列医用超声波清洗机系引进国外先进技术、设备，经技术人员多年研制开发设计而成。其功能全、外观新、性能可靠，仪器采用大屏幕液晶显示，中央微机集中控制，有人机对话界面、超声时间、功率、槽内温度任意设定、数据保存等功能，并经技术监督局检测合格。

新芝系列医用超声波清洗机已广泛应用于医院、医药、学校、科研中的深度清洗，特别是对深孔、盲孔、凹凸面污垢的清洗,是目前最理想的高效率、高精度的清洗设备。清洗时，选择加配相应的清洗液，清洗效果更好。

二、原理

医用超声波清洗机的超声波发生器产生的超音频电信号，通过换能器的压电逆变效应转换成同频率的机械振动，并以超音频纵波的形式在清洗溶液中密集向前辐射（超音频纵波在负压区和正压区中交替传播），产生数以万计的小气泡循环“爆破”，正是这些气泡在负压区形成并生长，在正压区迅速闭合即瞬间爆破，对被清洗物件表面、缝隙、空洞的细微局部形成高压轰击，达到清洗效果，致使污垢迅速剥离（这就是超声波清洗器特有的“空化”效应），使清洗表面达到清洗净化的目的。

三、主要技术指标

| 型 号 | 内 槽 | 容量 | 频 率 | 功 率 | 功率 可调 | 加热 功率 | 温度 可调 | 电脑定时 | 网 篮 | 降音 盖 | 排水 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 长 ·宽 ·高 ( mm) | L | KHZ | W | % | W | OC | min |  |  |  |
| SB-3200YDTD | 300×155×150 | 6 | 40 | 150 | 40-100 | 180 | 室温-80 | 1-240 | 有 | 有 | / |
| SB-5200YDTD | 300×240×150 | 10 | 40 | 200 | 40-100 | 320 | 室温-80 | 1-240 | 有 | 有 | 有 |
| SB-5200YDTD | 300×240×150 | 10 | 40 | 250 | 40-100 | 320 | 室温-80 | 1-240 | 有 | 有 | 有 |
| SB-5200YDTD | 300×240×150 | 10 | 40 | 300 | 40-100 | 320 | 室温-80 | 1-240 | 有 | 有 | 有 |
| SB-4200YDTD | 300×240×200 | 14.4 | 40 | 400 | 40-100 | 320 | 室温-80 | 1-240 | 有 | 有 | 有 |
| SB25-12YDTD | 500×300×150 | 22.5 | 40 | 500 | 40-100 | 800 | 室温-80 | 1-240 | 有 | 有 | 有 |
| SB25-12YDTD | 500×300×150 | 22.5 | 40 | 600 | 40-100 | 800 | 室温-80 | 1-240 | 有 | 有 | 有 |
| SB-800YDTD | 500*300*200 | 30 | 40 | 800 | 40-100 | 800 | 室温-80 | 1-240 | 有 | 有 | 有 |
| SB-600YDTD | 500×300×200 | 30 | 40 | 600 | 40-100 | 3000 | 室温-80 | 1-240 | 有 | 手控 | 有 |
| SB-S600YDTD | 500×300×200 | 30 | 40 | 600 | 40-100 | 3000 | 室温-80 | 1-240 | 有 | 手控 | 有 |

注：内槽、外壳均为优质不锈钢，使用温度为室温—80℃

四、使用方法

1、在清洗槽内加入清洗液（水加上洗涤剂）。液面高度应与网篮上沿口平齐。清洗时，请根据不同的清洗要求，添加洗涤剂，以便加强清洗效果，所选的洗涤剂必须符合不腐蚀清洗机内槽及机体的要求，严禁用强酸、强碱作洗涤剂。

2、把所需的清洗物件放入配有篮子的清洗槽内。

3、将超声波清洗机的电源插头插入220V的三芯电源插座（相线、零线、地线），按电源开关（下图操作界面图）。

- 超声启动：设置超声工作时间、超声功率后，按“超声”键即可

- 加热启动：设置需要的加热温度，按“加热”，界面显示“加热中”即表示加热启动

- 参数设置：①时间设置  按“切换”键一次，进入时间设定（上图“240”处跳动）     通过“减数”“加数”键来设置需要的值。

②功率设置  设定完时间后，再按“切换”键一次，进入超声功率设置（功率 99%处跳动），通过“减数”“加数”键来设置需要的值。

③温度设定  设定完功率后，再按“切换”键一次，进入设定温度（设定温度60℃处跳动）通过“减数”“加数”键来设置需要的值。

④设定完温度后，按切换键，退出设置，仪器自动保存设置的参数。

⑤如果需要单独设置时间,按切换键一次,即可进入时间设置。单独设置功率,按切换键2次,即可进入功率设置。单独设置温度，按三次,即可进入温度设置。设置完毕后，连续按切换键，直到显示屏上没有跳动的数字为止，仪器将自动保存设置的参数。

d.工作频率，即表示该台仪器超声波的工作频率

4、根据清洗物的积垢程度，设定的超声清洗时间一般为5-30分钟，特别难清洗的物质，可适当延长清洗时间。

5、较重的物件，请通过挂具悬挂在清洗槽内，以免物件过重损坏本机。

6、较长时间不使用时，应将槽内清洗液放净，并将机体擦洗干净。

控制面板示意图如下：

7、当槽内温度高于最高温度，过压，过流时，仪器自动停止工作。

五、安全注意事项

1、使用前，请仔细阅读操作说明书。

- 使用清洗机前，必须有可靠的接地装置。

- 工作现场严禁携带火种及明火作业，严禁放置于阳光直射的位置。

- 在使用酒精、丙酮、汽油等挥发性易燃液体时，应加盖，严禁使用加热功能。

- 勿使清洗液的温度高于70℃，一般为常温或中温40-50℃清洗。

6、槽内无清洗液，不得开机和加热，以免清洗机空载受损。

六、清洗液参照表

| 清洗件及污垢 | 洗涤剂 | 清洗液浓度 |
| --- | --- | --- |
| 机械配件 | 工业洗涤剂 工业超声波洗涤剂 工业用油 | （5-10）% 或按实际需要配制 |
| 五 金 件 |  |  |
| 碳 精 粉 |  |  |
| 切 削 油 |  |  |
| 渣 油 |  |  |
| 牛 油 |  |  |
| 轻 油 |  |  |
| 金 属 屑 |  |  |
| 金属氧化物 |  |  |
| 锈 迹 |  |  |
| 表 带 | 洗 涤 剂 | （5-10）% |
| 工 件 |  |  |
| 尘 垢 |  |  |
| 印 迹 |  |  |
| 抛 光 剂 | 抛光材料 洗 涤 剂 | （5-10）% |
| 铁 红 粉 |  |  |
| 硅 藻 土 |  |  |
| 电子原件器 | 电器原件洗涤剂 | （5-10）% |
| 电 路 板 |  |  |
| 光学仪器 | 光学器件洗涤剂 | （5-10）% |
| 光学玻璃 |  |  |
| 磁性材料 | 磁性材料洗涤剂 | （5-10）% |
| 金 银 | 宝石洗涤剂 | （5-10）% |
| 珠 宝 |  |  |
| 白 金 |  |  |

七、影响超声波清洗效果的因素，主要有以下几种

1、超声波功率密度：功率密度越高,空化效果越强，清洗效果越好,清洗速度越快。对于难清洗的工件宜采用大功率密度，对于精密工件宜采用小功率密度。（一般清洗机的超声功率密度应选在1-2W/cm2）
    2、超声波频率:频率越低,空化越好,频率越高,折反射效果越好。对于简单表面宜

采用低频，对于复杂表面及深孔盲孔宜采用高频。（20KHz、28KHz、40KHz、80KHz、0.8MHz）

3、清洗温度:超声波在40℃～50℃时空化最好。温度越高，越有利于污物分解，但当温度达到70℃～80℃以后，便影响超声波发挥作用，降低清洗效果。

4、清洗时间:清洗时间越长效果越好，特殊材料除外。

5、其他因素：影响因素很多，如清洗液和污垢的种类、性质等等。

八、维护和保养

本机属贵重设备，应由专人负责使用、维护和保养。要定期对设备进行全面检查。

a)检查电源及输出线各接点有无松动、过热、受潮和接触不良现象。

b)检查超声波电源冷却风机网罩，清除上面的灰尘。

c)检查清洗槽底板密封情况，有无泄漏。

d)如发现超声波振子脱落或其他故障，请与厂方联系。

九、装箱清单：

1、清洗机主机              1台

2、盖子                    1个

3、网篮　　　　　　　      1只

4、水管                    1根

5、合格证　　　　　　　　　1份

6、保修卡                  1份

7、使用说明书              1份