SB-1200Z振板式

超声波清洗机

使

用

说

明

书

宁波新芝生物科技股份有限公司

地址：宁波国家高新技术区木槿路65号    邮编：315013

电话：0574-87134807  87133995       传真： 0574-87113393

网址：www.scientz.com              E-mail:zhf@scientz.com

一、概述

新芝系列超声波清洗机系引进国外先进技术、设备，经技术人员多年研制开发设计而成。其功能全、外观新、性能可靠，仪器采用大屏幕液晶显示，微机控制，有人机对话界面、超声时间、功率、槽内温度任意设定、数据保存等功能，并经技术监督局检测合格。

新芝系列超声波清洗机已广泛应用于医院、医药、学校、科研、石油、化工、轻工、冶金、机械、交通、国防等行业，对仪器、仪表、电子器件、电路板、半导体硅片、磁性材料、电镀件、五金件、光学镜片及零配件、音频磁头、涤纶过滤芯、喷丝板、乳胶模具、医疗器械、玻璃器皿、珠宝首饰、钟表零件、精密五金件、轴承、油嘴油泵及机械制造中零部件和几何形状复杂部件的深度清洗，特别对深孔、盲孔、凹凸面的污垢清洗是目前最理想的高效率、高精度的清洗设备。清洗时，选择加配相应的清洗液，清洗效果更好。

二、原理

超声波清洗机的超声波发生器产生的超音频电信号，通过换能器的压电逆变效应转换成同频率的机械振动，并以超音频纵波的形式在清洗溶液中密集向前辐射（超音频纵波在负压区和正压区中交替传播），产生数以万计的小气泡循环“爆破”，正是这些气泡在负压区形成并生长，在正压区迅速闭合即瞬间爆破，对被清洗物件表面、缝隙、空洞的细微局部形成高压轰击，达到清洗效果，致使污垢迅速剥离（这就是超声波清洗器特有的“空化”效应），使清洗表面达到清洗净化的目的。

三、主要技术指标

电源：220VAC 50Hz

额定功率：1200W

频率:40KHz

振板尺寸400X300X110(mm)

振板材料316，厚度为2mm

注：内槽、外壳均为优质不锈钢

四、使用方法

1、在清洗槽内加入清洗液（水加上洗涤剂）。清洗时，请根据不同的清洗要求，添加洗涤剂，以便加强清洗效果，所选的洗涤剂必须符合不腐蚀清洗机内槽及机体的要求，严禁用强酸、强碱作洗涤剂。

2、把所需的清洗物件放入配有篮子的清洗槽内。

3、将超声波清洗机的电源插头插入220V的单相电源插座，打开电源开关，确认电源指示灯亮，表明电源输入正常。见下图：

超声波频率显示        超声波功率显示

电源指示灯       功率输出检测    功率调节旋钮  电源开关

4、调节功率旋钮，可以调节设备的输出功率。当输出功率为0时，功率输出检测指示灯灭。有功率输出时，功率输出检测指示灯亮。在超声功率显示条上显示输出功率的大小。在超声频率显示屏上显示工作频率。

五、安全注意事项

1、使用前，请仔细阅读操作说明书。

- 使用清洗机前，必须有可靠的接地装置。

- 工作现场严禁携带火种及明火作业，严禁放置于阳光直射的位置。

- 在使用酒精、丙酮、汽油等挥发性易燃液体时，应加盖，严禁使用加热功能。

- 勿使清洗液的温度高于60℃，一般为常温和中温40-50℃清洗。

6、槽内无清洗液，不得开机和加热，以免清洗机空载受损。

六、清洗液参照表

| 清洗件及污垢 | 洗涤剂 | 清洗液浓度 |
| --- | --- | --- |
| 机械配件 | 工业洗涤剂 工业超声波 洗涤剂 工业用油 | （5-10）% 或 清洗需要 |
| 五 金 件 |  |  |
| 碳 精 粉 |  |  |
| 切 削 油 |  |  |
| 渣 油 |  |  |
| 牛 油 |  |  |
| 轻 油 |  |  |
| 金 属 屑 |  |  |
| 金属氧化物 |  |  |
| 锈 迹 |  |  |
| 表 带 | 洗 涤 剂 | （5-10）% |
| 工 件 |  |  |
| 尘 垢 |  |  |
| 印 迹 |  |  |
| 抛 光 剂 | 抛光材料 洗 涤 剂 | （5-10）% |
| 铁 红 粉 |  |  |
| 硅 藻 土 |  |  |
| 电子原件器 | 电器原件洗涤剂 | （5-10）% |
| 电 路 板 |  |  |
| 光学仪器 | 光学器件洗涤剂 | （5-10）% |
| 光学玻璃 |  |  |
| 磁性材料 | 磁性材料洗涤剂 | （5-10）% |
| 金 银 | 宝石洗涤剂 | （5-10）% |
| 珠 宝 |  |  |
| 白 金 |  |  |

七、影响超声波清洗效果的因素，主要有以下几种

1、超声波功率密度：功率密度越高,空化效果越强，清洗效果越好,清洗速度越快。对于难清洗的工件宜采用大功率密度，对于精密工件宜采用小功率密度。（一般清洗机的超声功率密度应选在1-2W/cm2）
    2、超声波频率:频率越低,空化越好,频率越高,折反射效果越好。对于简单表面宜

采用低频，对于复杂表面及深孔盲孔宜采用高频。（20KHz、28KHz、40KHz、80KHz、0.8MHz）

3、清洗温度:超声波在40℃～50℃时空化最好。温度越高，越有利于污物分解，但当温度达到70℃～80℃以后，便影响超声波发挥作用，降低清洗效果。

4、清洗时间:清洗时间越长效果越好，特殊材料除外

八、维护和保养

本机属贵重设备，应由专人负责使用、维护和保养。要定期对设备进行全面检查。

a)检查电源及输出线各接点有无松动、过热、受潮和接触不良现象。

b)检查超声波电源冷却风机网罩，清除上面的灰尘。

c)检查清洗槽底板密封情况，有无涌漏。

d)如发现超声波振子脱落或其他故障，请与厂方联系。

九、装箱清单：

清洗机主机 (振板式）    1套

保修卡                  1份

使用说明书              1份